###### Новая линейка приборов весоизмерительных (весовых индикаторов)
серии FT

Весоизмерительные устройства серии FT предназначены для преобразования сигналов от тензорезисторных датчиков в цифровой код, пересчета кодов данных сигналов в единицы массы и индикации результатов взвешивания на алфавитно-цифровом дисплее. Устройства применяются как комплектующие изделия в весодозирующих и-/или весо-/силоизмерительных системах.

Основные особенности

| Наименование | FT11 | FT11D | FT12 | FT13 | FT16 | FT16D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число поверочных делений = 10´000 | + | + | + | + | + | + |
| Один или два диапазона | + | + | + | один | + | + |
| Чувствительность по входу 0,4 мкВ/е | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее разрешение до 8´000´000 | + | + | + | + | + | + |
| Разрешающая способность дисплея до 60´000 | + | + | + | + | + | + |
| Скорость АЦП до 100 изм/сек | + | + | + | 200/400* | + | + |
| Адаптивный цифровой фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Диапазон входного R тензомоста 58…2000 Ом | + |  | + | + | + |  |
| Кол-во цифровых датчиков до 10 (до 16 с доп. пит.) |  | + |  |  |  | + |
| Функция автоматической угловой балансировки |  | + |  |  |  | + |
| Функция часов реального времени |  |  | + | + |  |  |
| Последовательный интерфейс RS232C | + | + | + | + | + | + |
| Параллельный интерфейс |  |  |  |  | + | + |
| Встроенный сетевой блок питания 230В/50Гц | + | + | + | + | + | + |
| Отдельные кнопки обнуления, тарирования | + | + | + | + | + | + |
| Автозахват нуля и обнуление при включении | + | + | + |  | + | + |
| 99 предустановок тары и обнуление при включении |  |  | + |  |  |  |
| Стабилизация показаний | + | + | + | + | + | + |
| Печать квитанции в т.ч. редактирование формы | + | + | + |  |  |  |
| Отчет и распечатка результатов взвешивания |  |  | + |  |  |  |
| Специальное ПО для автомобильных весов |  |  |  |  | + | + |
| Возможность доработки ПО под Заказчика |  |  |  |  | + | + |
| Оптоизолированные дискретные входы/выходы | опция | 4-/8- |  |  |
| Оперативное управление выходами | + | + | + |  |  |  |
| 9 предустановленных групп по 3 уставки в каждой |  |  | + |  |  |  |
| 5 стандартных моделей применения |  |  | + |  |  |  |
| 7 стандартных программ дозирования |  |  |  | + |  |  |
| Опция блокировки клавиатуры | + | + | + | + | + | + |

*начиная с серийного номера 520001G7

- 3.2.   Перечень возможных опций

| Наименование | FT11 | FT11D | FT12 | FT13 | FT16 | FT16D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция фискальной памяти до 149764 взвешиваний | + | + | + |  | стандарт | стандарт |
| Дополнительный интерфейс RS232C | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный интерфейс RS232C/20mA тп/RS485 | + | + | + | + |  |  |
| Дополнительный интерфейс RS232C/RS485 |  |  |  |  |  |  |
| Modbus RTU | + | + | + | + | + | + |
| Ethernet TCP/IP & Modbus TCP | + |  | + | + | + | + |
| Profibus DP-V0 & DP-V1 | + |  |  |  |  |  |
| Аналоговый выход 4…20мА или 0…10 В | + |  | + |  |  |  |
| Бинарный выход (17-bit code) | + |  | + |  |  |  |
| Оптоизолированные дискретные входы/выходы | 3/3 | 3/3 | 3/3 | +4/+8 |  |  |
| Питание постоянным током (12В) | + | + | + | + |  |  |
| Встроенные аккумуляторы (только с питанием 220В) | + |  | + | + |  |  |
| Настроечное ПО IndFace | + |  | + |  |  |  |

Технические характеристики приборов серии FT. Сводная таблица.

| Наименование | FT-11D | FT-16D | FT-16 | FT-11 | FT-12 | FT-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификация |
| Класс точности весов, в к-х исп-ся устройство/ число делений | III (средний) по ГОСТ 29329, МОЗМ 76 |
|  | Один диапазон: 10´000, два диапазона 2х6´000 | 10´000 |
| Дисплей и клавиатура |
| Дисплей | 6 разрядов, 7 сегментов, красный LED 20 мм (14 мм панельный тип) |
| Клавиатура мембранная | 8-ми кноп. | 6-ми кнопочная | 8-ми кноп. | 18-ти кнопочная |
| PC board |  | PC/104 form factor, single board computer with static flash disc; Более 30´000 измерений; ПО «Автовесы» |  |
| Емкость памяти |  |  |  |
| Специальное ПО |  |  |  |
| АЦП |  |
| Тип |  | 24-бит сигма-дельта с интегрир. Аналог&Цифр фильтрами |
| Скорость АЦП, изм/сек |  | до 100 | до 400 |
| Чувствит-ность по входу |  | ≥0,1 мкВ/е |
| Диапазон по входу |  | 0…20 мВ |
| Внутреннее разрешение |  | 8´000´000 |
| Разрешение дисплея |  | 60´000 |
| Калибровка и Настройка. Параметры. Выходы. |
| Калибровка | Аттестованные грузы (для FT-11 возможна электронная калибровка) |
| Угловая настройка | Автоматическая | С помощью внешней клеммной коробки |
| Цифровой фильтр | 5 уровней | 10 уровней |
| Типы применений |  | 5 (стандарт) |  |
| Программы дозирования |  | 7 (стандарт) |
| Режимы | Тара, «0», стабильно, автозахват «0», автоноль при вкл. | Тара, «0»,стаб |
| Входы/выходы | Опция |  | Опция | Опция | 4-вх/8-вых |
| Программ. уставки | 3-вх/3-вых |  | 3-вх/3-вых | 9 групп 3/3 |  |
| Нагрузочная способ-ть | 300мА/20…27В пост. тока |
| Фискальная память | 74880 или 149760 измерений |  |
| Нелинейность | Не более 0,0015% FS, ≤2 ppm/ºC |
| Тензодатчики |  |
| Коммутация с RC3D | RS485 |  |
| Питание | 12В/450мА пост. тока | 5В\100мА DC (R вх= 58…1200 Ом) |
| Кол-во датчиков | до 10 (до 16 при внеш. пит) | до 6 шт. х 350Ом, до 18 шт. х 1100 Ом |
| Схема соединения | 4-х пров. (2-пит;2-интерф) | 4-х/ 6-ти пров. с обр. связью |
| Длина линии связи | 1500 м | В зав-ти от сечения жил кабеля: 274м/мм² |
| Выходные интерфейсы | Стандарт: RS232C; 1200…57600 бот, программируемый |
| Параллельный порт |  | есть |  |
| Питание прибора | 200-240В/50-60Гц, 12W |
| Опция 12…17В/1А DC | есть |  | есть |
| Климатическое исполнение |
| Рабочая температура | -10…+40, влажность до 85% без конденсата |
| Типы корпусов | Наст Al/нерж.ст. | Настольный (п/п нерж.ст.) | Наст/щитовой/нерж. сталь | Щитов./ нерж. |
| Масса | 2,3 кг |

3.4. Типы возможных корпусов

| Наименование | FT11 | FT11D | FT12 | FT13 | FT16 | FT16D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминиевый/настольный (IP30) | + | + | + |  |  |  |
| Настольный/нерж. сталь, лиц. и верх. панель |  |  |  |  | + | + |
| Щитовой (передняя панель IP65) | + |  | + | + |  |  |
| Нерж. сталь IP65 с кабелевводами | + | + | + | + |  |  |